1

ООО НПО «ГЕОПРОМ»

431524







Группа П67

УТВЕРЖДАЮ

Директор                

ООО НПО «Геопром»     

_________ А.В.Киселев

«____»________20____г.

КАВЕРНОМЕР СКВАЖИННЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ 

КСМ-43-3
Паспорт

ПГК 2.899.021 ПС

Руководитель разработки 

Зам. директора по науке     

ООО НПО «Геопром»      

___________ А.И.Глазков

«____»__________20____г.
2016 г.
ПС лист 2
1 Основные сведения об изделии

 1.1 Наименование - каверномер скважинный малогабаритный КСМ-43-3 (в дальнейшем – прибор).

  1.2 Обозначение – КСМ-43-3.

  1.3 Прибор предназначен для измерения среднего диаметра ствола скважины. 

1.4 Область применения – исследование рудных, гидрогеологических и угольных скважин. 


1.5 Рабочие условия применения:


1) температура окружающей среды 80 (С;


2) максимальное гидростатическое давление 20 МПа.


1.6 Прибор должен эксплуатироваться в комплекте со следующими изделиями:


1) цифровым каротажным регистратором, адаптированным к приёму сигнала прибора и имеющим соответствующее программное обеспечение («Вулкан V3», «Кедр-02»);


2) источником постоянного напряжения или тока, обеспечивающим на выходе  ток до 0,4 А при напряжении до 100 В;


4) одножильным бронированным геофизическим грузонесущим кабелем марки КГ1-55-130 или трехжильным бронированным геофизическим грузонесущим кабелем марки КГ3-60-150  по ГОСТ 31944-2012 длиной до 4000 м, оснащенным кабельным наконечником НКБ по ГОСТ 14213.

1.7 Дата выпуска «____»______________20___ г.

1.8 Предприятие- изготовитель ООО НПО «ГЕОПРОМ»,

         РФ, РБ, г. Уфа, ул.Кандринская, 4.
1.9 Заводской номер _________________________

ПС лист 3
2 Основные технические данные

2.1 Диапазон измеряемого диаметра скважины:

- для длинных рычагов 50…450 мм;

- для коротких рычагов 43…250 мм.

 2.2 Допускаемая абсолютная погрешность измерения  диаметра:
(а = ±3,0 мм.
2.3 Параметры питания прибора +40...+60 В, 0,05 А.

2.4 Параметры питания электродвигателя исполнительного механизма привода измерительных рычагов ±60 В не более 0,3 А.

2.5 Раскрытие и закрытие измерительных рычагов – многократное.

2.6 Время перевода измерительных рычагов из сложенного положения в рабочее не более 180 с.

2.7 Усилия прижатия измерительных рычагов к стенкам скважин не менее 20 Н, не более 80 Н.

2.8 Длина прибора не более 1450 мм.

2.9 Диаметр прибора не более 43  мм.

2.10 Масса прибора не более 9,5 кг.

ПС лист 4
3 Комплектность

Комплект поставки соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

	Наименование
	Кол.
	Примечание

	Изделие

Каверномер скважинный малогабаритный КСМ-43-3
	1
	

	Комплекты

Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей
	1

компл.
	Согласно ПГК 4.070.006 

	Упаковка

Ящик
	1
	

	Документация

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Упаковочный лист
	1

1

1
	


ПС лист 5
4 Свидетельство о приемке

Каверномер скважинный КСМ-43-3 заводской (___________ соответствует техническим условиям  ПГК 2.899.021 ТУ и признан годным для эксплуатации.

          Дата выпуска  «_____»_______________20___ г.

         Начальник ОТК 

         М П               ________________                          ____________________

                                     личная подпись                              расшифровка подписи

ПС лист 6
5 Свидетельство об упаковывании

Каверномер скважинный КМ-43-3  заводской (___________ , упакован согласно требованиям предусмотренным технической документацией.

Дата упаковки «____»___________20____ г.

Упаковку произвёл                                                                 (подпись)

                                                                                        М П

 ПС лист 7
6 Отметки о проверке технических характеристик

6.1 Проверка технических характеристик прибора при выпуске и ремонте на предприятии-изготовителе проводится метрологической службой предприятия-изготовителя. 
6.2 Проверка технических характеристик прибора перед работой в скважине и после ремонта силами заказчика может проводиться ведомственной метрологической службой заказчика.
6.3 Отметка о проведении проверки технических характеристик заносится в таб. 6.1.


6.4 Проверка технических характеристик проводится не реже одного раза в год.

Таблица 6.1
	Дата

	Результат

	Должность и подпись лица, проведшего проверку
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ПС лист 8 
7 Гарантийные обязательства

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок хранения установлен 6 месяцев с момента изготовления, а гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.3 Предприятие-изготовитель в период гарантийного срока обязуется безвозмездно ремонтировать вышедшие из строя узлы и сборочные единицы при условии выполнения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

ПС лист 9

8 Сведения о рекламациях

8.1 В случае повреждения тары при транспортировании, наличия на ней следов ударов (вмятин, выбоин и т. д.), а также при отсутствии пломб, потребителем составляется акт в установленном порядке. При этом претензии предъявляются организации, производившей транспортировку.

8.2 В период гарантийного срока при обнаружении дефектов в приборе потребитель направляет предприятию-изготовителю телеграмму (письмо), где указывается причина обращения (вид дефекта, наименование или обозначение детали, вышедшей из строя и т.д.). Устранение дефекта в период гарантийного срока производит предприятие-изготовитель.

8.3 Если в период гарантийного срока прибор вышел из строя вследствие неправильного хранения, эксплуатации или других причин по вине потребителя, то устранение неисправностей производится за счет потребителя с оформлением двухстороннего акта.

Потребитель несет ответственность:

- за нарушение условий хранения и эксплуатации прибора;

-  за необоснованность предъявленных рекламаций.

8.4 Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием прибора, поэтому возможны некоторые отличия изделия от эксплуатационной документации.

8.5 Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламациям, должны быть зарегистрированы в данном разделе паспорта в таблице 8.1.

Таблица 8.1
	Содержание рекламации
	Меры, принятые по рекламации
	Подпись лица, ответственного за ремонт

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


